ICS 77.140.50

H 46

- 备案号：

团体标准

T/CSMXXXXX—XXXX

汽车用冷轧钢板电泳漆膜 耐剥离性能电化学测试方法

Cold rolled steel sheets for automobiles electrophoresis coatings  Electrochemical test method for peel resistance

Electrophoresis coatings on Cold rolled steel sheets for automobiles Electrochemical test method for peel resistance

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

- 征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国金属学会发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国金属学会钢材深加工及应用服役标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：首钢集团有限公司

本文件主要起草人：黎敏、蔡宁、唐牧、曹建平、李学涛、郝玉林、姚士聪、龙袁。

汽车用冷轧钢板电泳漆膜 耐剥离性能电化学测试方法

- 范围

本标准规定了一种在盐溶液中采用恒电流加速评价汽车用冷轧钢板电泳漆膜耐剥离性能的方法。

本标准适用于汽车用冷轧钢板及钢带电泳漆膜耐剥离性能的检测，冷轧钢板及钢带表面可以无镀层或镀有锌、锌铁合金、锌铝镁等镀层。

- 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3186-2006  色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 9271 色漆和清漆 标准试板

GB/T 13452.2 色漆和清漆 漆膜厚度的测定

GB/T 20777-2006 清漆和色漆 试样的检查和制备

GB/T 30789.8-2015 色漆和清漆　涂层老化的评价 缺陷的数量和大小以及外观均匀变化程度的标识　第8部分：划线或其他人造缺陷周边剥离和腐蚀等级的评定

- 术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

  - 汽车用冷轧钢板电泳漆膜

汽车用冷轧钢板在冲压后需要经过涂装前处理和涂装工序，以保证整车具有良好的耐腐蚀性能。冷轧汽车板涂装通常采用电泳涂装法，所形成的漆膜称为电泳漆膜。

- 原理

将有划痕的电泳漆膜汽车板（划痕破坏深度必须抵达钢板表面）作为阴极，并在电解液中施加恒定的极化电流，利用阴极反应产生的OH-离子腐蚀以及H2鼓泡作用加速电泳漆膜与钢板的物理分层，最终通过测量划痕处漆膜的剥离宽度来评价汽车用冷轧钢板电泳漆膜耐剥离性能。

- 装置和材料

  - 电化学工作站

电化学工作站应满足条件：电压量程涵盖-10V～+10V，电流量程需涵盖-5A～+5A，电压分辨率不低于0.1mV，电流分辨率不低于0.01mA。

  - 试验电解池

试验电解池应包含工作电极（试样）、参比电极、辅助电极以及气体导入口和气体逸出口。辅助电极形状、尺寸、放置位置应有利于试样上电流的均匀分布。为使参比电极和工作电极之间的电压降减到最小，参比电极鲁金毛细管探针的前端应放置在距工作电极接近两倍毛细管直径的位置，但不要比两倍毛细管直径的位置更近。试验电解池容器推荐采用玻璃、有机玻璃等惰性材料制作。在大多数情况下，样品表面溶液体积应大于10 ml/cm2。典型测试电解池构造及各组件分布图如图1所示。

说明：

| - 1——注液口 - 2——辅助电极 - 3——参比电极 - 4——上夹板 | - 5——电解液容器 - 6——垫圈 - 7——工作电极 - 8——下夹板 |
| --- | --- |

- 恒电流加速评价电解池

  - 电极材料

    - 工作电极为带划痕的汽车用冷轧电泳板，制作流程为冷轧汽车板-脱脂-前处理-阴极电泳-划痕。

    - 辅助电极一般由高纯铂制成，也可以使用其它惰性材料。辅助电极可以制成圆片，并放置于试验样品的中央。辅助电极的直径应不小于工作电极划痕的长度。

    - 参比电极可选用饱和甘汞电极、银/氯化银电极等。这些电极在25 ℃时相对于标准氢电极25 ℃时的电位见附录A。

    - 有效电极为标准参比电极，只用作标定参比电极，可选用饱和甘汞电极、银/氯化银电极等。

  - 样品准备

    - 取样方式

按GB/T 3186的规定，取受试产品（或多涂层体系中的每个产品）的代表性样品。将试样加工成所需尺寸，推荐采用：150 mm×90 mm，去除试样边缘部位的涂层，用于测试时电极线的连接。

    - 涂层厚度测量

按照GB/T 13452.2规定的非破坏性方法之一测定干涂层的厚度，单位为um。

    - 划痕的刻制

5.4.3.1划痕须刻在试板中间部位，划痕距试板的每一条边应不小于30mm，划痕长度应小于辅助电极直径。

5.4.3.2划痕应为透过涂层至底材的直线，除非另有规定，划痕应与试板长边平行，划痕宽度应为固定值0.5mm，划伤后的涂层断面为矩形切口，刀片宽度为0.5mm。

5.4.3.3划痕不允许使用如手术刀、刮胡刀、小刀、针等工具。

- 划痕方式示意图

  - 溶液准备

    - 使用分析纯氯化钠和高纯水（电导率小于1 mS/cm）配制质量分数为 3.5%的 NaCl 溶液。

    - 将配置好的溶液静置24h。

    - 调整溶液pH 值，使其为 7.0±0.5。当 pH值有偏差时，应使用盐酸或氢氧化钠溶液进行调整。

- pH值的调整应在试验前1h内进行。

- 试验步骤

  - 测量参比电极和其它2个有效电极之间的电位差。这些有效电极的电位应可被追溯到标准氢电极，并且仅用于维持电极有效性的目的。若参比电极和有效电极已知差异大于5 mV，此参比电极应被抛弃。

- 有效电极应被储存在最适宜的条件下，并有规律地进行比较。若有效电极之间的电位差变化大于1 mV，应被替换。

  - 如图1所示，装配参比电极、辅助电极和工作电极（试样）。调整参比电极鲁金毛细管前端，使其与工作电极的距离不小于毛细管前端直径的两倍。

  - 在电解池中加入3.5% NaCl 试验溶液。

  - 确定极化加速电流：外加加速电流选定为 -25mA。测试前，工作电极需在试验溶液中稳定 600 s。同时记录电位-时间、电流-时间曲线，以确保试验装置在整个试验过程中的有效性。总测试时间根据实验要求选定为24h。

  - 在规定的试验周期结束时，从设备中取出试板，用清洁的温水冲洗以除去试板表面上的试验溶液残留物，冷风吹干。

  - 用粘胶带的中心点放在划痕上方，粘附胶带的粘着力为（10±1）N/25mm，方向与划痕平行，然后用手指将粘胶带压平于划痕上方。为了确保粘胶带与涂层接触良好，还要用卡片轻轻蹭粘胶带，使粘胶带紧贴于电泳漆膜表面。在贴上粘胶带10min后，用一支手固定试样，另一支手固定住粘胶带的一端，并在尽可能接近60°的角度，在1.0s内平稳地撕离粘胶带，而后检查试板表面的损坏现象，试板检查应按照GB/T 30789.8-2015进行，测量单边最大漆膜尚失附着力的宽度。如果需要检查底材的损坏情况，则应按商定的办法把漆膜除去。

  - 除非另有规定，至少进行两次平行测定。

- 精密度

由于对涂层破坏的评价具有主观因素，因此精密度将取决于若干因素。这些因素包括评价方法、试板的制备、涂层厚度、试板的干燥和状态调节状况和划痕的刻制等。

- 试验验报告

试验报告应至少包括以下内容：

- 识别受试产品所需全部细节；

- 注明本标准编号；

- 实验周期；

- 划痕种类和划痕长度；

- 按照规定的要求，报告试验结果；

- 与规定的试验程序任何不同之处；

- 试验日期。

- （资料性附录）
参比电极的选择

A.1可选择的参比电极在 25℃时相对于标准氢电极（SHE）的电位见表 A.1。

- 表A.1

| 参比电极 | 相对于SHE的电位， V |
| --- | --- |
| 饱和甘汞电极（SCE） | +0.244 |
| 在饱和 KCl 溶液中的银/氯化银电极 | +0.196 |
| 在 1 摩尔 KCl 溶液中的银/氯化银电极 | +0.222 |
| 在 0.1 摩尔 KCl 溶液中的银/氯化银电极 | +0.288 |

_________________________________