ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

- 备案号：

团体标准

T/CSMXXXXX—XXXX

磷生铁 多元素含量的测定 微波消解-等离子体发射光谱法

FerrophosphorusDetermination of multi-element contents microwave digestion inductively coupled plasma atomic emission spectrometry method

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国金属学会发布

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本文件由中国金属学会标准化工作委员会提出并归口。

本文件起草单位：中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司、

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

磷生铁 多元素含量的测定 微波消解-等离子体发射光谱法

范围

本文件规定了用微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法测定磷生铁中硅、锰、磷元素含量的方法。

本文件适用于磷生铁的测定，其测定元素含量范围见表1。

表1 测定元素含量范围

| 分析元素 | 水平范围/% |
| --- | --- |
| Si | 1.00~4.00 |
| Mn | 0.20~2.00 |
| P | 0.20~2.00 |

规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.2测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分:确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T6682分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 20066 钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法

原理

借助微波消解仪，样品以硝酸、盐酸混合酸消解，冷却后，转移并稀释到一定体积，干过滤。在电感耦合等离子体发射光谱仪上，于所推荐的波长或其他合适的波长处测量试液中分析元素的发射光谱强度，由校准曲线计算分析元素的质量分数。

试剂与材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯试剂和符合GB/T6682中规定的二级水。

- 各元素储备溶液可选用相应浓度的有证系列标准物质的混合溶液或单标溶液。

高纯铁，质量分数大于99.98%。

硝酸，ρ 约1.42 g/mL，稀释体积比为1+3。

盐酸，ρ 约1.19 g/mL，稀释体积比为1+9。

硅标准溶液

硅储备溶液，500 μg/mL

称取0.5348 g二氧化硅（质量分数大于99.9 %，预先经1000℃灼烧1h，置于干燥器中，冷却至室温），置于加有3g无水碳酸钠的铂坩埚中，搅拌均匀，上面再覆盖1g~2g无水碳酸钠，先将铂坩埚于于低温处加热，再置于950℃高温处加热熔融至透明，继续加热熔融3min，取出，冷却。移入盛有冷水的聚四氟乙烯烧杯中浸取，低温加热熔块至完全溶解。取出坩埚，仔细洗净，冷却至室温，将溶液移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，贮于聚丙烯瓶中。

此溶液1 mL含500 μg硅。

锰标准溶液

锰储备溶液，1000 μg/mL

称取1.0000 g电解锰（质量分数大于99.9 %），预先用硝酸（1+3）洗净表面氧化膜，再放入无水乙醇中洗4次~5次，取出放在干燥器中储存12h以上。置于500ml烧杯中，加入50ml硝酸（1+3），加热溶解，煮沸驱尽氮氧化物，取下冷却至室温，移入1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

此溶液1ml含1000μg锰。

锰标准溶液，100 μg/mL

移取10.00 mL锰储备液（4.5.1）于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。应确保容量瓶使用温度与容量瓶校准时的温度一致。

此溶液1 mL含100 μg锰。

磷标准溶液

磷储备溶液，1000 μg/mL

称取4.3936g基准磷酸二氢钾（KH2PO4）（预先经105℃烘1h，置于干燥器中，冷却到室温），置于500ml烧杯中，用适量水溶解，煮沸，冷却，移入1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

此溶液1ml含1000μg磷。

磷标准溶液，100 μg/mL

移取10.00 mL磷储备液（4.6.1）于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。应确保容量瓶使用温度与容量瓶校准时的温度一致。

此溶液1 mL含100 μg磷。

仪器设备

微波消解仪：具有自动调节功率功能，配备聚四氟乙烯或其他合适的消解内管，消解内管容积为100mL。仪器的参考工作条件参见附录A。

电感耦合等离子体发射光谱仪

一般要求

电感耦合等离子体发射光谱仪：仪器应能提供稳定的等离子体炬焰，开机优化后，仪器的稳定性应符合5.2.2~5.2.5规定。

光谱仪的短期稳定性。测定10次每个元素浓度最高的校准溶液的绝对强度，计算其标准偏差，相对标准偏差应小于2.5%。

光谱仪的长期稳定性。测定3次每个元素浓度最高的校准溶液的绝对强度，计算7个平均值的标准偏差，其相对标准偏差应小于1.5%。

分析线和检测限

- 本标准不规定特定的分析线，推荐使用的分析线列于表 2。在使用时，应仔细检查谱线的干扰情况。

检出限（LOD）和定量限（LOQ）

- 按附录A中A.1计算所用波长的检出限和定量限，计算结果应低于表3中给出的数值。

- 表2  推荐的分析线

| 元素 | 分析波长/nm | 可能的干扰元素 |
| --- | --- | --- |
| Si | 251.611 |  |
|  | 288.158 |  |
| Mn | 257.610 |  |
|  | 260.568 |  |
| P | 177.434 |  |
|  | 178.222 |  |
|  | 213.618 | Cu |

- 表3检出限和定量限

| 分析元素 | 检出限 LOD/（mg/L） | 定量限 LOQ/（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| Si | 0.01 | 0.04 |
| Mn | 0.07 | 0.21 |
| P | 0.11 | 0.32 |

校准曲线的线性

## 校准曲线的线性通过计算相关系数进行检查，相关系数应不小于0.999。

- 取制样

按GB/T 20066或适当的钢和铸铁国家标准取制样。

- 试验步骤

样品称量

称取约0.1g样品，精确至0.0001g。

空白试验

随同样品做空白试验。

测定

    - 样品溶液的制备

将样品（7.1）置于100 mL聚四氟乙烯微波消解内管中，加入6mL硝酸（4.2），待剧烈反应后，加入10ml盐酸（4.3）冲洗内管壁，再加入10ml水冲洗内管壁，然后放入微波消解装置中进行消解。推荐消解条件见附录A。待消解罐降到50℃以下，安全泄压后，将聚四氟乙烯内管取出，转移至100 mL容量瓶中。用水稀释至刻度，混匀。

    - 校准溶液的制备

## 称取0.1000 g高纯铁（4.1），分别置于6个聚四氟乙烯微波消解罐中，加入6mL硝酸（4.2），待剧烈反应后，加入10ml盐酸（4.3）冲洗内管壁，再加入10ml水冲洗内管壁，放入微波消解装置中按照与试样相同条件消解，安全泄压后，将聚四氟乙烯内管取出。

## 将溶液转移至6个100 mL容量瓶中，按表4加入硅、锰、磷标准溶液，用水稀释至刻度，混匀。

表4制作标准曲线的标准系列溶液

| 分析 元素 | 标准 溶液 | 加入标准溶液的体积/mL |  |  |  |  |  | 相应试料中元素含量（质量分数），% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |  |
| 硅 | 4.4.1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1.00~4.00 |
| 锰 | 4.5.1 | / | / | / | 1 | 1.5 | 2 | 0.20~2.00 |
|  | 4.5.2 | 0 | 2 | 5 | / | / | / |  |
| 磷 | 4.6.1 | / | / | / | 1 | 1.5 | 2 | 0.20~2.00 |
|  | 4.6.2 | 0 | 2 | 5 | / | / | / |  |

- 用于绘制校准曲线的校准溶液应不少于5点（不包含零点）。

仪器的调整

## 开启电感耦合等离子体发射光谱仪，根据仪器厂商说明优化仪器。

## 准备测量所选谱线强度和计算平均值、相对标准偏差的软件。

校准溶液的测量

- 从最低浓度校准溶液S0开始到最高浓度校准溶液S5，依次测量分析线的光谱强度。

- 每个校准溶液测量3次，计算平均光谱强度。

校准曲线的绘制

- 以净光谱强度为y轴，校准溶液中待测元素的浓度（µg/mL）为x轴作线性回归。

- 计算校准曲线的相关系数，应符合5.2.5的规定。

- 7.7  试液的测量

- 测量试液的光谱强度，每个试液曝光3次，计算平均值。

- 从每个溶液的平均光谱强度（Ii）减去空白试验的平均光谱强度（I0），得到试液的净光谱强度（In）。

试验数据处理

计算方法

通过校准曲线（见7.6），由7.7中计算出的净强度，计算试液中待测元素的浓度ρ，以µg/mL表示。

待测元素的质量分数w用百分含量（%）表示，按公式（1）计算：

w=ρ×Vm×106×100（1）

式中：

ρ——试液中待测元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——试液的体积，单位为毫升（mL）；

——试料质量，单位为克（g）；

计算结果表示到小数点后两位。

精密度

精密度数据依据GB/T 6379.2，由6个实验室和5个水平的试样进行方法精密度试验，结果见表5。

- 表5  精密度

| 元素 | 水平范围/% | 重复性限r | 再现性限R |
| --- | --- | --- | --- |
| 硅 | 1.00~4.00 | r=0.003921+0.009826m | lgR=-1.3760+1.0735lgm |
| 锰 | 0.20~2.00 | lgr=-1.869+0.6537lgm | lgR=-1.3546+0.6697lgm |
| 磷 | 0.20~2.00 | lgr=-1.7883+0.3334lgm | lgR=-1.181+0.8305lgm |

试验报告

试验报告应当包括下列内容：

a)试验对象；

b)所使用的标准（包括发布或出版年代号）；

c)结果；

d)观察到的异常现象；

e)试验日期。

附录 A

(规范性附录)

测量仪器性能指标的方法

A.1 检出限（LOD）和定量限（LOQ）

制备2份溶液，含待测物浓度分别为:0浓度水平,10倍检测限。这些溶液含有与待测样品相似浓度的酸、溶剂、基体元素。

喷入空白试液约10s,以预设积分时间测定10次。

喷入10倍检出限溶液约10s,以预设积分时间测定10次。

由空白试液和10倍检出限溶液得到的光谱强度读数，计算空白试液平均强度 ,10倍检出限溶液平均强度和空白试液的标准偏差Sb。

按式(A.1)计算10倍检出限溶液的净平均强度：

(A.1)

按式(A.2)计算测量元素的检出限（LOD）：

LOD=3Sb ×ρ1Xn1(A.2)

式中：

———— 10倍检出限溶液的浓度，单位为μg/mL。

按式(A.3)计算测量元素的定量限（LOQ）：

LOQ=10Sb ×ρ1Xn1(A.3)

式中：

———— 10倍检出限溶液的浓度，单位为μg/mL。

附录 B

(资料性附录)

仪器参考工作条件

微波消解仪消解样品为高温高压作业，为安全起见，请严格遵守厂商提供的仪器说明书使用规定。最高消解使用温度和压强不得超过说明书使用规定范围。微波消解程序可参照表A.1，具体消解程序以厂商提供的说明书中推荐并经实验验证优化为宜。由于厂商提供的产品不同，具体微波消解程序会有差异，请优先选用厂商提供的消解程序。

- 表 A.1 消解仪工作条件

| 步骤 | 功率（W） | 升温时间（min） | 温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1800W | 20 | 120 |
| 2 | 1800W | 30 | 220 |

电感耦合等离子体发射光谱仪测定参考条件见A.2。

- 表 A.2电感耦合等离子体发射光谱仪操作参考条件

| 功率（W） | 1200 |
| --- | --- |
| 等离子体流量（L/min） | 12.0 |
| 辅助气流量（L/min） | 1.00 |
| 雾化器流量（L/min） | 0.70 |
| 泵速（rpm） | 12 |
| 观测方式 | 径向 |
| 观察高度（mm） | 8 |

附录 C

(资料性附录)

精密度试验附加资料

精密度试验所用样品列于表C.1.精密度试验结果的原始数据见表C.2.1～C.2.3.

表C.3.1～C.3.3是2021年由6个实验室对10个样品进行共同试验的结果经统计分析得到的。

- 表C.1 精密度试验样品信息

| 序号 | 样品编号 | 样品名称 | Si（%） | Mn（%） | P（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机字91-011号 | 生铁 | 3.37 | *1.34 | *0.479 |
| 2 | GBW01107a | 生铁 | *1.06 | *1.02 | 0.056 |
| 3 | GBW01105b | 生铁 | *3.87 | 0.42 | *0.219 |
| 4 | YSBC37083-00 | 灰铸铁 | *2.15 | 0.730 | 0.152 |
| 5 | YSBC37013-11 | 生铸铁 | *1.76 | 0.46 | 0.521 |
| 6 | 439 | 生铁 | 0.42 | 0.796 | *0.826 |
| 7 | BH0210-1S | 生铁 | *2.90 | *0.119 | 0.143 |
| 8 | BH0223-1 | 铸铁 | 1.742 | *1.815 | 0.110 |
| 9 | BH2039-5B | 高磷铸铁 | 1.81 | 0.702 | *1.91 |
| 10 | BH2038-5 | 高磷铸铁 | 1.80 | *0.563 | *1.29 |

- 表C.2.1硅的精密度试验原始数据

| 实验室 | Si含量（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| 1 | 1.056 | 3.886 | 2.178 | 1.795 | 2.942 |
|  | 1.056 | 3.903 | 2.174 | 1.79 | 2.939 |
| 2 | 1.063 | 3.764 | 2.188 | 1.825 | 2.907 |
|  | 1.069 | 3.743 | 2.202 | 1.835 | 2.909 |
| 3 | 1.048 | 3.872 | 2.169 | 1.804 | 2.861 |
|  | 1.05 | 3.842 | 2.163 | 1.811 | 2.886 |
| 4 | 1.026 | 3.813 | 2.116 | 1.739 | 2.855 |
|  | 1.039 | 3.797 | 2.11 | 1.728 | 2.837 |
| 5 | 1.048 | 3.841 | 2.114 | 1.752 | 2.844 |
|  | 1.049 | 3.838 | 2.114 | 1.751 | 2.850 |
| 6 | 1.058 | 3.874 | 2.143 | 1.752 | 2.884 |
|  | 1.072 | 3.876 | 2.152 | 1.759 | 2.892 |

- 表C.2.2 锰的精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.356 | 1.013 | 0.119 | 1.839 | 0.564 |
|  | 1.356 | 1.019 | 0.119 | 1.844 | 0.564 |
| 2 | 1.401 | 1.042 | 0.117 | 1.839 | 0.583 |
|  | 1.391 | 1.041 | 0.114 | 1.852 | 0.59 |
| 3 | 1.348 | 1.023 | 0.112 | 1.822 | 0.567 |
|  | 1.354 | 1.02 | 0.111 | 1.792 | 0.568 |
| 4 | 1.356 | 1.02 | 0.113 | 1.791 | 0.55 |
|  | 1.37 | 1.027 | 0.115 | 1.799 | 0.554 |
| 5 | 1.339 | 1.031 | 0.116 | 1.856 | 0.564 |
|  | 1.339 | 1.034 | 0.116 | 1.855 | 0.564 |
| 6 | 1.331 | 1.015 | 0.108 | 1.809 | 0.546 |
|  | 1.336 | 1.014 | 0.11 | 1.815 | 0.556 |

- 表C.2.3 磷的精密度试验原始数据

| 实验室 | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.491 | 0.217 | 0.839 | 1.947 | 1.297 |
|  | 0.487 | 0.219 | 0.834 | 1.94 | 1.292 |
| 2 | 0.486 | 0.216 | 0.868 | 1.923 | 1.327 |
|  | 0.475 | 0.218 | 0.864 | 1.919 | 1.327 |
| 3 | 0.442 | 0.218 | 0.814 | 1.906 | 1.295 |
|  | 0.453 | 0.215 | 0.807 | 1.916 | 1.282 |
| 4 | 0.475 | 0.209 | 0.799 | 1.854 | 1.25 |
|  | 0.488 | 0.202 | 0.803 | 1.847 | 1.246 |
| 5 | 0.486 | 0.218 | 0.854 | 1.917 | 1.266 |
|  | 0.489 | 0.214 | 0.845 | 1.902 | 1.26 |
| 6 | 0.475 | 0.215 | 0.814 | 1.905 | 1.299 |
|  | 0.467 | 0.21 | 0.814 | 1.907 | 1.324 |

- 表C.3.1硅的精密度试验统计结果

| 序号 | 试样 | Si含量/% |  | 精密度数据/% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 认证值 | 测定值 | 重复性限r | 再现性限R |
| 1 | GBW01107a | 1.06 | 1.053 | 0.0045 | 0.045 |
| 2 | GBW01105b | 3.87 | 3.837 | 0.010 | 0.157 |
| 3 | YSBC37083-00 | 2.15 | 2.152 | 0.007 | 0.089 |
| 4 | YSBC37013-11 | 1.76 | 1.778 | 0.0060 | 0.074 |
| 5 | BH0210-1S | 2.9 | 2.884 | 0.0083 | 0.119 |

- 表C.3.2 锰的精密度试验统计结果

| 序号 | 试样 | Mn含量/% |  | 精密度数据/% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 认证值 | 测定值 | 重复性限r | 再现性限R |
| 1 | 机字91-011号 | 1.34 | 1.356 | 0.016 | 0.054 |
| 2 | GBW01107a | 1.02 | 1.025 | 0.014 | 0.045 |
| 3 | BH0210-1S | 0.119 | 0.114 | 0.0034 | 0.011 |
| 4 | BH0223-1 | 1.815 | 1.826 | 0.020 | 0.066 |
| 5 | BH2038-5 | 0.563 | 0.564 | 0.0093 | 0.030 |

- 表C.3.3 磷的精密度试验统计结果

| 序号 | 试样 | P含量/% |  | 精密度数据/% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 认证值 | 测定值 | 重复性限r | 再现性限R |
| 1 | 机字91-011号 | 0.479 | 0.476 | 0.013 | 0.036 |
| 2 | GBW01105b | 0.219 | 0.214 | 0.010 | 0.019 |
| 3 | 439 | 0.826 | 0.83 | 0.015 | 0.056 |
| 4 | BH2039-5B | 1.91 | 1.907 | 0.020 | 0.113 |
| 5 | BH2038-5 | 1.29 | 1.289 | 0.018 | 0.081 |

_________________________________